## 記載例
別紙様式４
仕様書における「Ⅱ. 床頭台及びテレビシステム等の構成等」に対する提案内容の対応表
項目 | 仕様書 | 提案内容 | 資料箇所
１． | 床頭台（一般室用）（８３４台）
① | 床頭台の寸法は，幅５０cm，奥行き５５cm，高さ１８０cm程度であること。
② | 収納スペースが，上段及び下段に・・・。
③ | 上段の収納スペースの扉は・・・。
～
⑫ | ２極コンセント及びUSBコンセントが１口ずつあること。
※本院の仕様を上回る機能や特徴がある場合は，その内容について詳細に記載願います。
２． | 床頭台（特別室用）（６６台）
① | 床頭台の寸法は，幅６０cm，奥行き５５cm，高さ１８０cm程度であること。
② | 収納スペースが，上段及び下段に・・・。
③ | 下段に鍵付きの引出しがあること。
～
※必要に応じて，行やページを増やしてください。
※記入時の注意事項
①企画書の作成にあたっては，本仕様書の要求要件をどのように満たすか？或いは，どのように実現するかを要求要件毎に具体的且つ分かりやすく説明すること。
②本仕様書の要求要件に対して，単に「はい，できます」，「はい，提案します」，「有します」といった提案では，評価に支障を来すので，注意すること。
提案事項が記載されている箇所が分かり易いように，パンフレット等にラベル及びアンダーライン等を付けること。

## 様式
別紙様式４
仕様書における「Ⅱ. 床頭台及びテレビシステム等の構成等」に対する提案内容の対応表
項目 | 仕様書 | 提案内容 | 資料箇所
1. | 床頭台（一般室用）（８３４台）
① | 床頭台の寸法は，幅５０cm，奥行き５５cm，高さ１８０cm程度であること。
② | 収納スペースが，上段及び下段に十分確保されていること。
③ | 上段の収納スペースの扉は，蛇腹式であること。
④ | 下段に鍵付きの引出しがあること。鍵は腕等に取付けられるタイプで，金属部分が一切無く丈夫なカードキー方式であること。また，施錠していない状態では，鍵を抜き取れない構造であること（鍵の閉じ込め防止のため）。
⑤ | キャスターは，４輪一括ロック方式であること。
⑥ | スライド式テーブルは，床から７０㎝程度の高さにあること。
⑦ | 液晶テレビ・冷蔵庫・課金タイマー（※日額制の提案の場合は不要）の取付けスペースが確保されていること。なお，冷蔵庫の取付けスペースの位置は床から１５～２０cmの高さにあること。
⑧ | タオル掛けが左右両サイドにあること。
⑨ | 人感・明暗センサー方式の足下灯（ON・OFFスイッチ付き）が装備されていること（冷蔵庫への取付けでも可）。
⑩ | 床頭台を移動する際に使用する，指の差込み口があること。
⑪ | 本体材料は，耐水性，耐摩耗性を考慮すること。また，F☆☆☆☆素材を使用すること。
⑫ | ２極コンセント及びUSBコンセントが１口ずつあること。
⑬ | 地震の揺れに強い構造であること。
2. | 床頭台（特別室用）（６６台）
① | 床頭台の寸法は，幅６０cm，奥行き５５cm，高さ１８０cm程度であること。
② | 収納スペースが，上段及び下段に十分確保されていること。
③ | 下段に鍵付きの引出しがあること。鍵は腕等に取付けられるタイプで，金属部分が一切無く丈夫なカードキー方式であること。また，施錠していない状態では，鍵を抜き取れない構造であること（鍵の閉じ込め防止のため）。
④ | キャスターは，４輪一括ロック方式であること。
⑤ | スライド式テーブルは，床から７０㎝程度の高さにあること。
⑥ | 液晶テレビ・冷蔵庫・課金タイマー（※日額制の提案の場合は不要）の取付けスペースが確保されていること。なお，冷蔵庫の取付けスペースの位置は床から１５～２０cmの高さにあること。
⑦ | タオル掛けが左右両サイドにあること。
⑧ | 人感・明暗センサー方式の足下灯（ON・OFFスイッチ付き）が装備されていること（冷蔵庫への取付けでも可）。
⑨ | 床頭台を移動する際に使用する，指の差込み口があること。
⑩ | 本体材料は，耐水性，耐摩耗性を考慮すること。また，F☆☆☆☆素材を使用すること。
⑪ | ２極コンセント及びUSBコンセントが１口ずつあること。
⑫ | 地震の揺れに強い構造であること。
3. | 液晶テレビ（一般室用：８３９台 特別室用：６６台）
① | 一般室用については，１９型程度のサイズで，床頭台の幅以内に収まること。
② | バックライトにLEDを採用していること。
③ | 特別室については，２２型程度のサイズで，床頭台の幅以内に収まること。
④ | 床頭台に固定し，容易に画面角度の調整を行えること。
⑤ | 地上デジタル放送及びＢＳ放送（無料）が視聴できること。
⑥ | イヤホンを使用するものであること。
⑦ | 特別室以外については，スピーカーから音声が出ない構造であること。
⑧ | リモコンはワイヤレスで，周辺の他のテレビに影響を及ぼさず，操作が容易で抗菌加工されていること。
⑨ | 入院案内放送及び院内中継放送が視聴できるように，２チャンネル分を用意すること。
4. | 液晶テレビ（腫瘍センター用）（１４台）
① | １１型程度のサイズで，外寸が，幅３０㎝，高さ２１㎝程度のものであること。
② | 安定感のある床置きスタンドにより設置し，アームで画面角度を容易に調整できること。
③ | 課金タイマー（液晶テレビ専用）を取付け，カード販売機から発行されるカードで利用できること。（※日額制の提案の場合は不要。ただし，利用は有料であること。）
④ | 地上デジタル放送及びＢＳ放送（無料）が視聴できること。
⑤ | イヤホンを使用するものであること（スピーカーから音声が出ないこと。）。
⑥ | リモコンはワイヤレスで，周辺の他のテレビに影響を及ぼさず，操作が容易で抗菌加工されていること。
5. | 冷蔵庫（一般室用）（８３８台）
① | ２０リットル程度の容量で，床頭台内に収まること。
② | 扉は，引き出し式であること。
③ | 省エネ・静音タイプであること。
④ | 代替フロンを使用せず，冷却機能に優れていること。
⑤ | 抗菌仕様で，容易に清掃及び消毒が行える構造であること。
6. | 冷蔵庫（特別室用）（６６台）
① | ４５リットル程度の容量で，フリーザーを装備し，床頭台内に収まること。
② | 扉は，片開き式であること。
③ | 省エネ・静音タイプであること。
④ | 代替フロンを使用せず，冷却機能に優れていること。
⑤ | 抗菌仕様で，容易に清掃及び消毒が行える構造であること。
⑥ | 利用料金は無料であること。
7. | 課金タイマー（一般室用：８３９台 特別室用：６６台）（※日額制の提案の場合は不要）
① | 液晶テレビ・冷蔵庫の使用料について課金を行えること。ただし，特別室については液晶テレビのみの課金とすること。
② | 利用者に分かりやすく，かつ，使いやすいカード式であること。
③ | 本院用のカード販売機から発行されるカード以外のカードを排除する機能があること。
④ | カード残高表示が分かりやすいよう，残金額または残り時間が表示されること。
⑤ | 入院案内放送及び院内中継放送は，無料（カードを必要としない）で視聴できること。
⑥ | 特別室の液晶テレビについては，将来，無料設定が行えるものであること。
8. | ドラム式洗濯乾燥機（２７台）
① | 洗濯・脱水容量６㎏，乾燥容量３kg以上のものであること。
② | 洗濯乾燥機の寸法は，幅６４cm，奥行き７２cm，高さ１３０cm程度のものであること。
③ | 液晶テレビ視聴時と同じカードにより，有料で利用する装備（課金タイマー）を有していること。（※日額制の提案の場合は不要。ただし，利用は有料であり，液晶テレビ・冷蔵庫とは別に支払いができること。）
9. | 製氷機（１０台）
① | 製氷機の寸法は，幅５５cm，奥行き５５cm，高さ１８５㎝程度のものであること。
② | 製氷能力は，最大で１日当たり５０ｋｇ程度のものであること。
③ | １回当たりの最低氷注出量が，２００ｇ程度に設定されるものであること。
④ | 液晶テレビ視聴時と同じカードにより，有料で利用する装備（課金タイマー）を有していること。（※日額制の提案の場合は不要。ただし，利用は有料であり，液晶テレビ・冷蔵庫とは別に支払いができること。）
⑤ | 静音設計であること。
10. | カード販売機（１２台）・カード精算機（２台）（※日額制の提案の場合は不要）
① | 院内において，カード発行及びカード精算が行える機器であること。
② | カード発行及びカード精算において，金額等の記録が行えること。
③ | カード発行及びカード精算における操作が簡易に行えること。
④ | 床への据置き型で，安全かつ防犯上必要な措置が取られていること。
⑤ | カード販売機は，千円紙幣に対応していること。なお，新紙幣が発行された場合は，遅滞なく対応すること。
⑥ | カード精算機は，１０円単位まで払い戻しができること。なお，精算手数料は無料とすること。
11. | 無線LAN（Wi-Fi）の整備
① | 病棟エリアでインターネットが利用出来る無線LAN環境を整備し，無線LANエリアの電波強度は－６５dbm以上であること（エリアの詳細は，別紙図面のとおり）。なお，電波干渉等により電波強度に影響が生じた場合は，本院と協議のうえ解決すること。
② | アクセスポイント取付やスイッチングハブ設置等の工事を行う場合，病院業務に影響を与えないように配慮し，病院の監督の下で行うこと。
③ | 無線LANの利用にあたっては，利用者毎に個別認証を行い不正利用ができないようにすること。
④ | 不正アクセスや情報漏洩防止のため，最新のセキュリティ対策を施すこと。
⑤ | 病院医療情報システムで使用している業務用無線LANに干渉しないようにすること。なお，2.4GHz帯はナースコールで利用しているため，2.4GHz帯は停波し5GHz帯を利用すること。
⑥ | 無線LAN通信に用いる装置および配線と分配器，関連装置が本院の生体情報モニタで使用している周波数帯420MHz～450MHzの周波数を発しないこと。また，周波数帯420MHz～450MHz近位の周波数を使用する場合は，相互変調により生体情報モニタの送受信に影響しないことを調査した上で設置すること。
⑦ | 電波干渉や医療機器等で動作不良などがあった場合，問題解決に協力すること。
⑧ | 無線LANの利用方法に関しては，説明書等を入院患者向けに作成して対応すること。なお，遅延や中断等の動作環境に関する問い合わせや苦情への対応は，受託者が行うこと。
12. | 設備の保守管理等
① | 本システム等の維持管理，補修等の保守管理業務は，設置業者の責任の下に行い，その費用は設置業者が負担すること。
② | 本システム等の故障及び緊急時に対応するために，年間を通じて２４時間の連絡体制を整備すること。
③ | 本システム等の故障及び鍵付き引出しの鍵を破損・紛失した際の解錠依頼等の連絡を受けた場合は，迅速（原則として３０分以内）に対応すること。ただし，消灯時間以降に連絡を受けた故障については，翌朝，速やかに対応すること。
④ | 入院患者及び設置部署等からの苦情・トラブルには，速やかに対応すること。
⑤ | カード販売機・精算機の管理（カード補充，釣銭補充，集金等）を行うこと。（※日額制の提案の場合は不要）
⑥ | 本システム等の清掃については，患者退院時の際，本院の感染対策を遵守の上，本院が請負契約しているリネン等管理業務の中の，ベッドメイキング作業者またはベッド清拭者と同時に作業を行うこと。なお，患者退院時の際の清掃を第三者に委託する場合は，本院がリネン等管理業務を請負契約している業者に委託すること。
⑦ | ドラム式洗濯乾燥機（フィルターを含む）及び製氷機については，常に安定して稼働かつ清潔で利用者が気持ちよく使用できるように清掃を行うこと。
13. | コンセント関連
① | 電源入力仕様は，AC100V，50HZ，300W程度とすること。
② | 病室内コンセントに接続する配線用差込接続器（差込プラグ）は，JIS C8303に適合する２極又は2極接地極付を使用し，１口とすること。
③ | 電源入力に接続される全ての負荷に対して，漏電保護をすること。
④ | 液晶テレビ及び冷蔵庫以外に接続される負荷に対しては，過電流保護（自動復帰）をすること。
⑤ | 過電流設定値は，上記①の電力から液晶テレビ及び冷蔵庫の消費電力を除いた値とすること。
14. | 受託者の費用負担
① | 病院への不動産等貸付料及び管理手数料を負担すること。なお，不動産等貸付料は，別途締結する賃貸借契約に基づくこととし，本学が定める貸付単価に貸付を受ける面積を乗じて算出する。不動産等貸付料の納付は，本学が発行する請求書により行うこと。 ※貸付単価（令和５年９月現在）：１㎡あたり年間１６，８００円（税抜き）（貸付単価は経済情勢の変動等により定期的に変更する場合がある。）
② | 設置した機器に係る電気料金及び上・下水道料金を負担すること。なお，電気使用量及び上・下水道使用量を検針するためのメーター等の設置に係る費用は，受託者が負担すること。
③ | NHK受信料（ＢＳ視聴）や無線LAN整備については，受託者が受信契約等を行い，且つ必要な費用を負担すること。
④ | 本院の入院案内放送ビデオを作成すること（費用は受託者が負担）。なお，ビデオ作成に当たっては，本院の意見を十分取り入れたものとし，内容に変更がある場合は，その都度，無償で編集・作成すること。
⑤ | 設置時及び契約期間終了時の撤去等に係る費用を負担すること。なお，無線LAN整備にあたり内装工事や通信回線の施設工事が発生する場合は，その内容等を事前に本院と協議の上，実施すること。
⑥ | 本院及び患者等の故意又は重大な過失なく発生した，設備の破損，紛失，盗難に対する修繕等の復旧費用を負担すること。
15. | その他
① | 導入時の本システムに備えるべき装置等は，すべて新品であること。
② | 本院が示す仕様以外に特長があれば提案すること。本院で検討し有用性があると判断される場合は，評価の対象とする。
③ | 本システムに備えるべき装置等の添付文書，取扱説明書，簡易マニュアル及び操作マニュアルについて，日本語で３部以上提供すること。また併せて，配線図面，ネットワーク構成図，添付文書，取扱説明書，簡易マニュアル及び操作マニュアルのPDFファイル（文字検索が可能な形式とする。）も提供すること。
※必要に応じて，行やページを増やしてください。